| **N°** | **SECCIÓN DE LOS DDL** | **NUMERAL, LITERAL** | **SOLICITUD DE ACLARACION** | **ACLARACIÓN** | **ENMIENDA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrucciones a los oferentes | Lote 5 Sistema de Purificación | 17 Plazo De Entrega  SOLICITAMOS la ampliación de plazo de entrega como máximo de 120 días, al ser conocido a nivel mundial que los plazos de manufactura/importación/logística internacional son mayores a los habituales, lo que generaría retrasos en las entregas; hechos que no son controlados por mi representada y que también nos afecta; y, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores, obteniendo los mejores equipos y al mejor precio. Por lo tanto, solicitamos la ampliación del plazo de entrega. | Se acoge su consulta para la ampliación de plazo como máximo 120 días. | Enmienda 1 |
| 2 | Instrucciones a los oferentes | Lote 6 Medidor Multiparámetros | 17 Plazo De Entrega  SOLICITAMOS la ampliación de plazo de entrega como máximo de 120 días, al ser conocido a nivel mundial que los plazos de manufactura/importación/logística internacional son mayores a los habituales, lo que generaría retrasos en las entregas; hechos que no son controlados por mi representada y que también nos afecta; y, con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores, obteniendo los mejores equipos y al mejor precio. Por lo tanto, solicitamos la ampliación del plazo de entrega. | Se acoge su consulta para la ampliación de plazo como máximo 120 días. | Enmienda 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CONSULTA N° 01 | Lote 05: SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRAPURA | REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS  A. DESCRIPCIÓN  A01 4. PANTALLA LCD  En el mercado existen diversos sistemas de purificación de agua, los cuales pueden contar con distintos tipos de pantallas, entre las que destacan las pantallas LCD y LED, que permiten al usuario visualizar y monitorear los parámetros del equipo. Sin embargo, el tipo de pantalla utilizado no influye en el rendimiento del equipo en sí, ya que los cartuchos y filtros trabajan independientemente en la parte interna del sistema.  Consultamos al Comité de Selección si aceptaría un equipo con PANTALLA LED, con la finalidad de promover una mayor concurrencia de postores. | Se acoge su consulta  A01 PANTALLA LCD y/o LED | Ver Enmienda 3 |
| 4 | CONSULTA N° 02 | Lote 05: SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRAPURA | REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS   1. DESCRIPCIÓN   A01 6. NIVEL DE TOC MÍNIMO <5 PPB  La medición de Carbono Orgánico Total (TOC) es usada frecuentemente como indicador de la calidad de agua, por lo que los valores de referencia aceptables deben estar contenidos dentro de un rango especificado explícitamente.  Consultamos al Comité de Selección si aceptaría un sistema de purificación de agua ultrapura con un nivel de TOC en el rango de 1 – 5 PPB. | Se acoge su consulta  A01 6. NIVEL DE TOC EN EL RANGO DE 1 – 5 PPB | Ver Enmienda 3 |
| 5 | CONSULTA N° 03 | Lote 05: SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRAPURA | REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS  B. ACCESORIOS  B01 9. CARTUCHOS DE DESIONIZACIÓN  Los cartuchos de desionización son utilizados como pretratamiento del agua que ingresará al sistema de purificación de agua ultrapura con el fin de mejorar el rendimiento del equipo. Sin embargo, en el mercado existen diversos tipos de pretratamientos, como la ósmosis reversa, que contribuyen con la mejora del rendimiento del equipo y dependen de las características de cada fabricante.  Consultamos al Comité de Selección si aceptaría un como accesorio un CARTUCHO DE PRETRATAMIENTO (MEMBRANA DE ÓSMOSIS REVERSA), el cual contribuirá positivamente en el rendimiento del equipo. | Se acoge su consulta  B01 9. CARTUCHO DE TRATAMIENTO (MEMBRANA DE ÓSMOSIS REVERSA) | Ver Enmienda 3 |
| 6 | CONSULTA N° 04 | Lote 05: SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRAPURA | *REQUERIMIENTO TÉCNICOS MÍNIMOS*  B. ACCESORIOS  B.01 8. FILTROS DE 02.MM.  B01 9. CARTUCHOS DE DESIONIZACIÓN  B01 10. LAMPARA UV  Solicitamos al Comité de Selección que se indique las cantidades requeridas para cada uno de los accesorios. | Se aclara que se ha mencionado cantidades y realizado modificaciones a las EETT, por lo que deberá de ver la Enmienda respectiva y EETT actualizad del Lote 5 | Ver Enmienda 3 |
| 7 | **CONSULTA N° 05** |  | ***LINEAMIENTOS COMPARACION DE PRECIOS PAGINA 07:***  *SOLICITAN DOCUMENTO QUE DEBE CONTENER LA OFERTA “LITERAL h) AUTORIZACION DEL FABRICANTE (FORMULARIO N° 08)”*  *ARCHIVO:* ***LOTES Y SERVICIOS CONEXOS DE PIURA***  ***CODIGO E-132:*** *SISTEMA DE PURIFICACION.*  ***CELDA K44****: INDICAN “AUTORIZACION DE FABRICANTE:* ***NO****”* | Se aclara que de acuerdo al ARCHIVO LOTES Y SERVICIOS CONEXOS DE PIURA, no se requiere autorización del fabricante | - |